关于北部医院消毒供应中心设备数量及配套工程具体要求

一、设备要求（主要设备脉动真空灭菌器、清洗消毒机必须为同一品牌）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多舱式全自动清洗消毒器 | 1 |  |
| 2 | 大型多功能清洗消毒器 | 1 |  |
| 3 | 单舱全自动清洗消毒器 | 2 |  |
| 4 | 脉动真空清洗消毒器 | 1 |  |
| 5 | 多功能清洗中心 | 1 |  |
| 6 | 腔镜清洗工作站 | 1 |  |
| 7 | 医用干燥柜 | 1 |  |
| 8 | 低温真空干燥柜 | 1 |  |
| 9 | 水处理系统 | 1 |  |
| 10 | 酸性氧化 电位水生成机 | 1 |  |
| 11 | 集中供液系统 | 1 |  |
| 12 | 小型清洗消毒器 | 1 |  |
| 13 | 脉动真空灭菌器 | 4 |  |
| 14 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 |  |
| 15 | 低温等离子体灭菌器 | 1 |  |
| 16 | 低温甲醛灭菌器 | 1 |  |
| 17 | 纯蒸汽发生器 | 1 |  |
| 18 | 双级反渗透纯水机 | 1 |  |
| 19 | 信息管理与质量追溯系统 | 1 |  |

二、其他物流仓储及辅助设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘检测仪 | 1 |  |
| 2 | 低温等离子体灭菌生物阅读器 | 1 |  |
| 3 | 压力蒸汽灭菌生物阅读器 | 1 |  |
| 4 | 压力气枪 | 1 |  |
| 5 | 清洗工作台 | 2 |  |
| 6 | 污物接收台 | 1 |  |
| 7 | 双头洗眼器 | 1 |  |
| 8 | 小车清洗机 | 2 |  |
| 9 | 污物车 | 2 |  |
| 10 | 包布车 | 4 |  |
| 11 | 器械检查打包台 | 4 |  |
| 12 | 包布检查打包台 | 4 |  |
| 13 | 敷料柜 | 4 |  |
| 14 | 器械柜 | 2 |  |
| 15 | 封口机 | 1 |  |
| 16 | 多功能打包台 | 2 |  |
| 17 | 网筐储存架 | 4 |  |
| 18 | 标准篮筐 | 100 |  |
| 18 | 自动升降传递窗 | 2 |  |
| 19 | 密封回收车 | 4 |  |
| 20 | 库房垫板 | 20 |  |
| 21 | 平板送物车 | 2 |  |
| 22 | 污物清洗槽 | 2 |  |

三、配套工程要求：

工程概况：

建筑装饰面积约为1000m2，位于医院大楼二层，内部主要分为污染区（去污区）、洁净区（检查包装及灭菌区、无菌物品存放区）及生活辅助区。

由中标方负责设计和施工，包工包料，交钥匙工程。提供的方案必须满足卫生部《医院消毒供应中心管理规范》、《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《医院消毒供应中心清洗消毒器及灭菌效果监测标准》及相对应的医疗卫生机构消毒供应室审核验收标准的各项要求。

所选用的装修材料必须符合国家医疗卫生机构消毒供应室审核验收的标准的要求；主要装修材料必须在标书中注明品牌。

工程项目范围：

消毒供应中心范围内工程包括以下主要内容：

装饰部分:

（1）地面、墙面及顶棚的装饰装修；

（2）传递台、阴阳角线、门窗等细部节点的装饰处理；

（3）工作区装饰缝隙密封等细部规范化处理。

安装部分:

（1）设备动力系统（不包含总配电箱及其以前进线部分、不包含与实现消毒供应中心工艺要求无关的设备及电力，如消防动力电、消防排烟、消防应急电力等）；

（2）照明及插座系统的安装布线；

（3）弱电接线及电视、电话、网络接口的预留；

（4）门禁系统安装布线；

（5）给排水系统；

（6）纯水系统；

（7）蒸汽系统（总蒸汽阀门以后的部分）；

（8）气体工程系统（仅指管道敷设,不含设备）；

（9）院方所供与消毒供应中心工艺有关的设备安装；

（10）消毒供应中心内的空调以及净化系统（洁净区）及其它区域空调部分（包含空气处理机组，不包含冷热源系统）；

（11）吊塔（可放置信息管理和追溯系统显示屏以及提供气源、电源）；

（12）环氧乙烷高空排放通风管路。

不包含的项目：

（1）土建部分（如地面垫层、防水、找平、墙体砌筑、抹灰等）、拆除部分等；

（2）消毒供应中心内的消防系统部分，如消防喷淋、排烟、应急疏散、应急灯、消防报警等；

（3）电梯工程；

（4）其他与消毒供应中心无关的内容。

装饰安装工程方案设计依据：

1.《医院消毒供应中心第1部分消毒供应中心管理规范（Ws310.1-2016）》

2.《医院消毒供应中心第2部分清洗消毒及灭菌技术操作规范（Ws310.2-2016）》

3.《医院消毒供应中心第3部分清洗消毒及灭菌效果监测标准（Ws310.3-2016）》

4.《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

5.《建筑设计防火规范》GB50016-2014

6.《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

7.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

8.《民用建筑电气设计规范及条文说明》JGJ16-2008

9.《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

10.《低压配电设计规范》GB50054-2011

11.其他与消毒供应中心装饰安装工程相关的其他国家规范

工程施工方案细部说明：

- 工作区（去污区、检查包装及灭菌区、无菌物品存放区）：

a）墙面：实体墙面采用方钢龙骨防潮石膏板基层，6mm无机预涂板面层，区域内隔断采用轻钢龙骨双面防潮石膏板，6mm无机预涂板面层，颜色（可在产品颜色范围内指定）；

b）地面：采用2mmPVC塑胶地板无缝焊接（3mm自流平水泥基层处理）、颜色（可在产品颜色范围内指定）；

C）吊顶：采用上人型轻钢龙骨，防潮石膏板基层，6mm无机预涂板面层，颜色（可在产品颜色范围内指定）；

d）所有90°阳角全部采用医疗板专用转角过渡，阴角采用喷塑铝合金圆弧角，墙（顶）板间施工缝打耐候密封胶；

- 接收大厅、发放大厅：

a）墙面：实体墙面采用方钢龙骨防潮石膏板基层，6mm无机预涂板面层，区域内隔断采用轻钢龙骨双面防潮石膏板，6mm无机预涂板面层，颜色（可在产品颜色范围内指定）；

b）地面：采用800*800全瓷玻化砖；

C）吊顶：采用上人型轻钢龙骨，防潮石膏板基层，6mm无机预涂板面层，颜色（可在产品颜色范围内指定）；

d）所有90°阳角全部采用医疗板专用转角过渡，阴角采用喷塑铝合金圆弧角，墙（顶）板间施工缝打耐候密封胶；

- 卫浴间、洁具间、小车清洗间、水处理间等湿区房间：

  - 墙面：采用300*600高档全瓷防水墙面砖（颜色与大楼主色调统一）；

  - 地面：600*600mm的防水防滑地砖（颜色与大楼主色调统一）；

  - 吊顶：湿区采用600*600铝合金集成吊顶；

- 办公室、值班室、学习室等生活区：

  - 墙面：实体墙面采用抗菌釉面漆；

  - 地面：采用800*800全瓷玻化地砖（颜色与大楼主色调统一）；

  - 吊顶：采用600*600铝合金集成吊顶；

- 消毒供应中心内走廊：

  - 墙面：实体墙面采用抗菌釉面漆；

  - 地面：采用800*800全瓷玻化地砖（颜色与大楼主色调统一）；

  - 吊顶：采用轻钢龙骨，条形铝扣板集成吊顶；

- 灭菌器、清洗机设备隔断间：

  - 墙面：采用轻钢龙骨防潮石膏板基层，6mm无机预涂板面层，1mm厚304不锈钢板包边（与设备面同材质）；

  - 地面：地板漆地面；

  - 吊顶：采用上人型轻钢龙骨，防潮石膏板基层，6mm无机预涂板面层；

  - 所有90°阳角全部采用医疗板专用转角过渡，阴角采用喷塑铝合金圆弧角，墙（顶）板间施工缝打耐候密封胶；

- 门窗部分(参观窗)：

  - 门采用成套医用门带门套（缓冲间门采用互锁门）；门上带玻璃视窗、不锈钢防撞带；门锁采用不锈钢执手锁；

  - 窗采固定窗，窗玻璃采用10mm厚防火玻璃，窗套采用304不锈钢窗套；

- 洁具部分：

  - 洗手盆采用成套全瓷柜式盆，并带有感应式出水装置；

  - 淋浴器采用全铜镀铬明杆式，带恒温混水阀；拖布池、大便器采用全瓷成套成品；

- 管道部分：

  - 给水（热水）、纯水管道采用薄壁不锈钢管，卡压连接；10-20厚橡塑保温；

  - 压缩气管道采用脱脂紫铜管，氧乙炔焊接；

  - 蒸汽管道采用流体输送用不锈钢无缝钢管，氩弧焊接，离心玻璃棉管壳保温外包带筋铝箔保护层；

  - 管道阀门设置于方便维修处，并做详细标记，各主要支管处均设置；管道均顶棚内敷设，管道及管道支架的安装施工均严格按照国家相关规范执行。管道的设置满足消毒供应中心各用水点要求。

- 电气部分：

  - 配电箱电器元件均采用质量稳定可靠品牌，总配电箱由招标方按要求提供；

  - 消毒供应中心内电缆均采用阻燃低烟无卤型铜芯电缆；

  - 消毒供应中心照明灯具工作区及一般生活区选用嵌入式LED洁净灯（工作区规格300*1200LED平板灯，生活区及湿区采用600*600LED平板灯），设备间采用防爆灯具；

  - 与插座回路相对应的开关选用带有漏电保护装置的开关；电气管线敷设均严格按照国家相关规范执行；照明插座配线均采用阻燃低烟无卤型。

- 弱电部分：

  - 在污物回收、无菌发放、人员入口处均设置可视门禁对讲系统，内部相应功能区设置门禁控制器，主控制器设在办公室，在人员入口处设刷卡器（与主楼门禁系统相通）；

  - 在工作区及生活区相应位置设置一定数量的电话、网络等信息插座；

  - 弱电线缆均采用六类线缆，管线的敷设严格按照国家相关规范执行。

- 空调净化部分：

①各房间达到的温度、洁净度等技术参数如下。

| 房间 | 温度(℃) | 湿度 | 换气次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无菌物品存放区 | <24 | <70% | 4~10 |
| 检查包装区域 | 20-23 | 30~60% | ≥10 |
| 去污区 | 16~21 | 30~60% | ≥10 |

净化区域的空气中细菌菌落数≤4cfu/(5min.直径9cm平皿）。

空气流向由洁到污，去污区保持相对负压，检查包装及灭菌区保证相对正压，无菌物品存放区保持相对正压。

②、系统形式:

- 敷料打包间、敷料仓库、低温灭菌间、检查包装及灭菌间作为一个净化空调系统，采用集中式系统，三级过滤，有效的保证各个区域的温湿度、新风、换气次数等要求，室内只设置送回风末端，机组放置于三层新风机房内；

- 无菌物品存放区、一次性物品仓库、拆包间、发放大厅作为一个净化空调系统，采用集中式系统，三级过滤，有效的保证各个区域的温湿度、新风、换气次数等要求，室内只设置送回风末端，机组放置于三层新风机房内；

c、去污区采用风机盘管加新排风的空调方式,新风处理到室内焓值，室内配备除湿机辅助除湿；

d、辅助区采用风机盘管空调系统，冷热源由大楼提供；

e、灭菌设备间散热较多，单独配备一套新排风系统，新风采用新风机组降温处理；

f、工作区域冷热源由院方提供。

3、新风：

a、敷料打包间、敷料仓库、低温灭菌间、检查包装及灭菌间、无菌物品存放区内为保证工作人员的舒适性及保证工作区域正压的要求，需提供大量室外新风，由净化机组自取新风；

b、去污区用一台新风机组处理新风，送入室内，满足人员新风量要求；

c、辅助区配备一台新风机，送入室内，满足人员新风量要求；

d、灭菌设备间、蒸汽间用一台新风机组提供新风并降温。

4、排风：

a、男女卫浴间配备一台排风机排除异味；

b、清洗机设备间配备一台排风机排气；

c、低温灭菌间采用单独一套系统排风；

d、一次性物品仓库、敷料打包间、敷料仓库、低温灭菌间、检查包装及灭菌间、无菌物品存放区配备一台排风机排风；

e、灭菌设备间配备一台排风机排风散热；

f、蒸汽间、内镜洗消间配备一台排风机排风；

去污区采用一套系统排风，排风量由补充新风量、去污区负压综合考虑确定；

g、排风系统均装设止回阀防止气流倒灌。

主要材料品牌推荐表：

| 序号 | 材料名称 | 品牌、规格、型号 | 产地/厂家 | 产地/厂家 | 产地/厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗板 | 4mm厚医疗板 | 浙江/新瑞铭 | 山东/鲁泰 | 上海/威盛亚 |
| 2 | 阳角圆弧 | 医疗板专用转角 | 浙江/新瑞铭 | 山东/鲁泰 | 上海/威盛亚 |
| 3 | 铝扣板 | 铝扣板 | 友邦 | 奥普 | 欧斯龙 |
| 4 | 瓷砖墙砖 | 300*600防水型系列 | 东鹏 | 马可波罗 | 诺贝尔 |
| 5 | PVC塑胶地板 | 2mm卷材 | 法国/洁福 | 美国/阿姆斯壮 | 韩国/LG |
| 6 | 自流坪 | PVC塑胶地板专用自流坪 | 耐齐 | 汉高 | 优成 |
| 7 | 铝型材 | 槽铝、型铝 | 常熟/澳华 | 南山铝材 | 中铝铝材 |
| 8 | 地面砖 | 600*600系列地面砖 | 东鹏 | 马可波罗 | 诺贝尔 |
| 9 | 地面砖 | 800*800全瓷系列地面砖 | 东鹏 | 马可波罗 | 诺贝尔 |
| 10 | 陶瓷盆 | 成套陶瓷盆（拖布池/大便器等） | 广东/法恩莎 | 广东/箭牌 | 广东/恒洁 |
| 11 | 淋浴器 | 全铜镀铬明杆式冷热水 | 广东/法恩莎 | 广东/箭牌 | 广东/恒洁 |
| 12 | 门 | 医用门 | 山东/豪森 | 上海/汤臣瑞 | 广东/西格 |
| 14 | 不锈钢管 | 冷、热、纯水系列管 | 金羊 | 雅昌 | 华涛 |
| 15 | 管道阀门 | 不锈钢系列 | 上海/良工 | 浙江/玉环 | 埃美柯 |
| 16 | 电器元件 | 塑壳断路器、小型断路器等 | 施耐德 | ABB | 海格 |
| 17 | 电力电缆 | 低烟无卤型铜芯线缆 | 山东/阳谷 | 江苏/上上 | 江苏/江南 |
| 18 | 洁净灯具 | 矩形LED灯 | 天方 | 欧普 | 阳光 |
| 19 | 其他灯具 | 全节能LED灯 | 天方 | 欧普 | 阳光 |
| 20 | 门禁系统 | 智能可视控制型 | 广东/安居宝 | 门吉利 | 纽贝尔 |
| 21 | 开关插座小电器 | 方形明装插座 | 施耐德 | 西门子 | 西蒙 |
| 22 | 净化空调机组 | 净化空调机组 | 爱科 | 约克 | 特灵 |
| 23 | 风冷冷热水机组 | 落地式室外机组 | 雅士 | 国祥 | 麦克维尔 |
| 24 | 新排风机 | 新风机、排风机 | 上海/应达 | 广东/绿岛风 | 江苏/嘉宝 |
| 25 | 通风管道镀锌钢板 | 镀锌钢板 | 武钢 | 宝钢 | 鞍钢 |
| 26 | 消声器 | 微穿孔板消声器 | 江苏/勇士 | 上海/艾绿 | 江苏/嘉宝 |